Опасные для здоровья пациентов и персонала лечебно-профилактических учреждений тенденции в разработке рекомендаций по применению дезинфицирующих средств, регистрируемых в России

Автор: 
Канищев В.В., д.м.н., профессор, член Проблемной комиссии № 55 «Дезинфекция» при Экспертном совете по проблеме «Эпидемиология» РАМН.

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………3 

1. КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ДЕЗСРЕДСТВ………………………..….…….3 
2. ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТОЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗСРЕДСТВ………………………………………………………..…………….5 
3. ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗПРЕПАРАТОВ………………………………………………….……………11 
4.РЕВОЛЮЦИЯ В ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ ИЛИ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ДЕЗСРЕДСТВ В ЛАБОРАТОЛНЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ?..............................................................12 
4.1. О стерилизации препаратами на основе ЧАС, аминов, гуанидинов и их композиций друг с другом с позиций существующих научных данных…………………………….…..12 
4.2. Режимы применения дезсредств на основе ЧАС, зарегистрированных до 2004 г………………………………………………………………………………………………14 
4.3. Режимы применения дезсредств на основе ЧАС, зарегистрированных после 2004 г……………………………………………………………………………………………….19 
4.4. Об инструкциях по применению дезсредств…………………………………………….25 
4.5. О некоторых бессмысленных или даже вредных рекомендациях, имеющих место в инструкциях по применению дезсредств……………………………………………………..28 
4.5.1. О режимах обработки поверхностей, пораженных плесенью………………………28 
4.5.2. О рекомендациях по дезинфекции воздуха……………………………………………28 
4.5.3. О рекомендациях по использованию альдегидсодержащих дезсредств для обработки поверхностей…………………………….…………………………..………………29 
4.5.4. О рекомендациях по проведению генеральных уборок…………………………30 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................31 
Использованная литература…………………………………………………….32

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня многие с озабоченностью констатируют факт приобретенной высокой устойчивости возбудителей многих внутрибольничных инфекций (ВБИ) к различным современным антибиотикам [1]. Для лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) это означает, что защитный барьер от появления и распространения ВБИ, обеспечиваемый применением антибиотиков, становится все менее эффективным. В этой связи, сегодня, как никогда ранее, повышается роль защитного барьера, создаваемого проведением неспецифических противоэпидемических мероприятий, особенно дезинфекционных.

В настоящее время к ВБИ относят не только местные гнойно-септические инфекции, но и ряд системных инфекций (туберкулез, СПИД, гепатиты и др.) [2]. Эффективное применение в ЛПУ дезинфицирующих средств позволяет  обеззаразить различные объекты (поверхности помещений, оборудования, приборов, предметов ухода и инструментов, воздух и др.), которые могут быть  обсеменены одновременно различными видами болезнетворных  микроорганизмов (возбудителей ВБИ), и  разорвать, тем самым, их пути передачи в организм пациентов и медперсонала через эти объекты.

1. КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ДЕЗСРЕДСТВ.

Проблема профилактики внутрибольничных инфекций очень остро стоит на повестке дня. Поэтому неудивительно, что ЛПУ являются основным потребителем дезинфицирующих средств зарубежного и отечественного производства, на закупку которых из бюджетов различного уровня расходуются огромные суммы денег.

Как известно, спрос рождает предложение. За последние годы на рынок дезсредств «хлынул» нескончаемый поток регистрируемых для применения в России различных химических дезинфектантов и стерилянтов. Но вызывает беспокойство тот факт, что состав (по действующим веществам), сфера и режимы  применения уже многих дезинфицирующих средств, предлагаемых для ЛПУ в качестве «современных дезсредств нового поколения», лежат вне всякой логики и противоречат имеющимся научным данным.

Обстоятельная информационная база данных по зарегистрированным дезинфицирующим средствам, появившаяся  на интернет-сайте dezreestr.ru (за что искреннее спасибо его создателям), дает реальную возможность специалистам-дезинфектологам (да и любому желающему) провести сравнительный анализ дезсредств по их различным свойствам и убедиться, что есть масса поводов для такого беспокойства.

На этом сайте имеется информация по 409 зарегистрированным дезинфицирующим средствам, предлагаемым для медицинской практики (не считая кожных антисептиков), с приложением копий инструкций по применению, свидетельств госрегистрации и даже предложений по стоимости, что позволяет оценить дезсредства еще и с позиций экономических затрат на их применение.

Проведенный нами анализ показывает, что 240 средств (т.е., 60% от всех зарегистрированных средств) - это группы довольно похожих препаратов, содержащих в качестве ДВ либо только ЧАС (99препаратов), либо ЧАС и дополнительно еще одно ДВ в виде амина, альдегида, гуанидина (87 препаратов), либо дополнительно даже два таких ДВ (54 препарата).

Беглый просмотр основных целевых режимов применения таких дезсредств создает ощущение, что сбылась мечта дезинфектологов и клиницистов, поскольку уже многие средства, на первый взгляд, представляют собой идеальные дезинфектанты для ЛПУ, жесткие требования к которым специалистам хорошо известны, как и хорошо известно то, что обеспечить их выполнение практически невозможно [2]. Но, как следует из рекомендаций в инструкциях по применению, некоторые средства даже на основе хорошо известных и изученных  ЧАС стали обладать просто уникальными свойствами. Они одновременно высокоэффективные туберкулоциды и спороциды, не токсичны,  не агрессивны к обрабатываемым объектам, стабильны и долго хранятся. Получается так, что для персонала ЛПУ, как правило, не владеющего информацией по научным основам разработки дезсредств и режимов их применения,  просто «сам бог велел» использовать именно эти дезинфектанты и проблема ВБИ будет решена.

Однако, всё не так идеально и просто в достижении целевой эффективности при использовании дезинфицирующих средств, как хотелось бы специалистам ЛПУ и, возможно, представляется производителям таких «суперэффективных», «суперуникальных» дезпрепаратов.

2. ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТОЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗСРЕДСТВ.

Для того чтобы использование дезинфицирующих и стерилизующих средств было действительно эффективным мероприятием в профилактике ВБИ в ЛПУ, необходимо, чтобы режимы применения дезсредств реально обеспечивали целевую эффективность и исключали бы возможность появления устойчивых (резистентных) к воздействию дезинфектантов клинических штаммов возбудителей ВБИ (как это случилось с антибиотиками). Поэтому необходим ответственный, обоснованный, с позиций науки и практики, подход к своему делу специалистов, осуществляющих разработку дезсредств, проведение их испытаний и разработку рекомендаций по применению, а также применение дезсредств в ЛПУ. Немаловажную роль играет и качественная экспертиза разработанных инструкций и рекомендаций в них при выдаче разрешительных документов на производство и практическое применение таких средств (свидетельство о государственной регистрации и сертификат соответствия).

Эпидемиологи, работающие в ЛПУ, также должны тщательно и достаточно критически относится к подбору дезпрепаратов. Как разработка рекомендаций по применению, так и выбор дезсредств должны базироваться на незыблемом в медицине постулате - «не навреди», то есть, не причини ущерба, не сделай опасным для здоровья людей и обеззараживаемых объектов применение дезинфицирующего средства, о чем напоминает нам директор НИИД, академик М.Г. Шандала в своих работах [2].

В сборнике избранных лекций [2], рассматривая под этим углом зрения проблему обеспечения безопасности использования дезсредств, академик М.Г. Шандала отмечает, что причинение ущерба здоровью пациентов и персонала ЛПУ при использовании конкретного дезсредства может быть обусловлено как его  токсическими свойствами, так и  необеспечением (и это очень важно) необходимой целевой эффективности дезинфекционного мероприятия, проводимого с применением этого дезпрепарата. Следствием неэффективности применения дезпрепарата являются не уничтоженные (оставшиеся живыми) на продезинфицированном объекте различные возбудители ВБИ,  которые создают (или могут представлять) угрозу возникновения того или иного инфекционного заболевания у пациентов или персонала ЛПУ (т.е., угрозу ущерба их здоровью).

В качестве причин необеспечения необходимой целевой эффективности при применении дезинфицирующего средства, в данной работе указываются:

·     неправильный выбор дезсредства по его антимикробным свойствам и назначению самим потребителем (персоналом ЛПУ);

·     отступление персоналом от рекомендаций, данных в инструкции по применению;

·     фальсификация средства или фальсификация рекомендаций в инструкциях производителем или продавцом дезсредства.

Однако следует отметить, что сделать правильный выбор дезсредства по его антимикробным свойствам бывает  объективно трудной сегодня задачей для персонала  ЛПУ по многим дезсредствам, особенно в отношении возбудителей вирусных инфекций.

Это связано с тем, что в инструкциях по применению многих дезсредств есть разделение вирулицидных режимов по типам вирусов (например, отдельные таблицы по вирусу гепатита В, по вирусу гриппа, по вирусу полиомиелита, некоторые препараты вообще тестированы только по вирусу гриппа и т.д.).

Поэтому необходимо, во-первых,  учитывать на каких тест-микроорганизмах отработаны вирулицидные режимы применения дезсредства и какую группу микроорганизмов по устойчивости к дезинфектантам эти тест-микроорганизмы моделируют (см. таблицу 1).

Таблица 1- Ранжирование болезнетворных микроорганизмов и применяемых при испытании дезсредств тест-микроорганизмов к дезинфектантам

| Ранги устойчивости микроорганизмов к дезинфектантам | Разновидности возбудителей и виды инфекционных болезней | Тест- микроорганизмы, применяемые для отработки режимов дезинфекции |
| --- | --- | --- |
|  | Группы и виды микроорганизмов | Примеры вызываемых инфекций |  |
| Высокая устойчивость | G | Прионы | «Коровье бешенство» | нет |
|  | F | Бактериальные эндоспоры (бацилл, клостридий); Вироиды | Сибирская язва; Столбняк; Газовая гангрена; Ботулизм | B. сereus, шт 96, B. subtilis, шт.7, В. anthracis, шт. СТИ- 1 |
| Средняя устойчивость | Е | Пикорнавирусы; Парвовирусы | Полиомиелит; Гепатит А; ОРВИ; | Вирус полиомиелита 1 типа, шт. LSc 2ab |
|  | D | Микобактерии туберкулеза; Ротавирусы; Реовирусы; Некоторые грибы | Туберкулез; Желудочно -кишечные и респираторные инфекции; Дерматофитии | Mycobacterium, шт. B-5 (Mycobac., шт. Terrae) Т. Gjpseum |
| Низкая устойчивость | С | Аденовирусы; Некоторые грибы | Фаринго – кератоконъюк-тивиты ; Гастроэнтериты; Бластомикозы; Кандидозы | C. Albicans, шт. 15 |
|  | В | Вегетативные формы бактерий; Некоторые грибы; Некоторые грамотрицательные микроорганизмы. | Кишечные инфекции. Раневые инфекции. Бактериемии. Пневмонии. Чума и многие другие ООИ | Е. Coli, шт. 1257 и S. Aureus, шт.906 |
|  | А | Вирусы липидные или средне размерные. Некоторые другие микроорганизмы | Гепатиты В, С; ВИЧ; лихорадка Эбола; Герпес; Грипп и др. | Вирус гриппа типа А, шт. PR8 |

Во-вторых, необходимо понимание того, что только те вирулицидные режимы дезсредства, которые разработаны с использованием, например, тест-вируса полиомиелита (наиболее устойчивого к дезинфектантам среди известных возбудителей вирусных инфекций), способны обеспечить уничтожение как высокорезистентных (относящихся к подгруппе Е) вирусов, так и менее устойчивых вирусов (вирусы подгрупп устойчивости D,C,B,A).

Вирулицидные режимы, разработанные с использованием иных типов тест - вирусов (например, вируса гриппа типа А), обеспечат уничтожение только слабо резистентных вирусов (вирусов подгруппы устойчивости А). Поэтому после применения такого средства, на объектах будут оставаться в жизнеспособном состоянии более устойчивые вирусы  (вирусы подгрупп Е,D,C,B), которые будут накапливаться в ЛПУ, представлять опасность возникновения ВБИ и иметь возможность генетически приобрести еще большую устойчивость к использованному в средстве действующему веществу (ДВ).

Поэтому, если мы хотим и ставим задачу реально  эффективно бороться с вирусными ВБИ, то  необходимо выбирать средства и их режимы применения, которые разработаны с использованием тест - вируса полиомиелита.

Сказанное выше, в полной мере относится и к режимам применения дезсредств в отношении возбудителей бактериальных инфекций. В частности, при применении дезсредства в бактерицидных режимах, отработанных с использованием низко устойчивых к дезинфектантам тест-микробов (золотистого стафилококка и  кишечной палочки или даже культур возбудителей особо опасных инфекций  из подгруппы «В» устойчивости к дезинфектантам), на обработанных дезраствором объектах могут оставаться в жизнеспособном состоянии не только бактерии, но и другие микроорганизмы (вирусы, грибы), обладающих более высокой устойчивостью к дезинфектантам, например, микроорганизмы, относящиеся к подгруппам устойчивости Е,D,C (см. таблицу 1).

Только туберкулоцидные и вирулицидные, но отработанные на авирулентном штамме вируса полиомиелита, режимы реально могут обеспечивать эффективную профилактику ВБИ. Ведь в ЛПУ всегда одновременно в воздухе и на объектах присутствуют невидимые человеческому глазу различные по устойчивости и опасности болезнетворные микроорганизмы, способные вызвать у человека патологический процесс. Значит и применяемый раствор дезсредства должен обладать как можно большим спектром антимикробной эффективности.

Часто в ЛПУ в целях экономии проводят дезинфекцию с использованием дезсредств (и даже при генеральной уборке) только по режимам «бактерии, исключая туберкулез». Это опасно и чревато появлением ВБИ, так как при этих режимах уничтожаются, как отмечалось, только самые слабые микроорганизмы, а высокорезистентные болезнетворные бактерии, вирусы и грибы, которых мы не видим и о присутствии которых на момент проведения дезинфекции не знаем, остаются жизнеспособными и будут накапливаться в ЛПУ. Контактируя с неэффективными для них растворами дезсредств, они могут приобрести более высокую устойчивость к используемому в средстве ДВ и справляться с ними (даже с применением других дезсредств) будет все труднее.

Особенно это касается композиционных средств, содержащих 2-3 ДВ. При таком их применении в ЛПУ, мы можем со временем получить клинические штаммы возбудителей ВБИ, высоко устойчивые ко всем дезсредствам, содержащим ЧАС, полигексаметиленгуанидин хлорид, амины и альдегиды.

Вышеотмеченные  причины необеспечения целевой эффективности применения дезсредства, связанные с некомпетентностью или нарушениями со стороны самого потребителя или производителя дезсредства, сами по себе, очевидны и, как показывает практика, имеют место. Но они и понятны всем, имеют, как правило, разовый характер, могут быть отслежены и предотвращены или быстро устранены.

Однако есть причины, более опасные, которые быстро не устранить, да и предотвратить проблемно, но они остаются вне поля зрения специалистов, в том числе и в упоминаемой ранее работе [2].

В частности, в качестве причин необеспечения эффективности дезсредств может быть необъективность самих рекомендаций по применению дезсредств, которые выдаются аккредитованными для проведения регистрационных исследований лабораториями. Ведь может случиться так, что в испытательной лаборатории постоянно допускается методическая ошибка, приводящая, соответственно, к ошибочным рекомендациям по применению, включаемым затем в разрабатываемые официальные инструкции. Такие случаи, в том числе и применительно к ЧАС имели место [8]. Не исключена, вероятно, возможность влияния и других вариантов «человеческого фактора».

К сожалению, перевод на коммерческую основу всего дезинфекционного дела не самым лучшим образом отразился на таком сегменте дезинфекционной деятельности, каким является проведение регистрационных и сертификационных испытаний активности, токсичности, целевой эффективности дезсредств и разработка рекомендаций по их применению.

Сегодня на этой основе проведением работ, связанных с испытаниями активности, исследованием токсичности, разработкой инструкций по применению дезпрепаратов, занимается не только НИИД, но и целый ряд новых организаций. Нужно отметить, что некоторые из них ранее никогда не занимались очень ответственной и сложной работой, связанной с испытаниями дезинфектантов. А ведь подобные исследования требуют научно-методической преемственности, высокого профессионализма исполнителей и технически соответствующей лабораторно-стендовой базы.

Расширение Роспотребнадзором перечня лабораторий, осуществляющих испытание дезпрепаратов для их последующей госрегистрации, без организации действенного, экспериментально подтверждаемого контроля за профессионализмом, объективностью, стандартностью проводимых в этих лабораториях испытаний и выдаваемых рекомендаций, создало опасную тенденцию появления дезсредств с сомнительными по обоснованности и эффективности режимами применения.

В первую очередь, это касается дезсредств на основе ЧАС. Доля таких препаратов, как отмечалось выше, составляет около 60% от всех зарегистрированных средств и порядка 80- 90% от средств, используемых в ЛПУ.

Этот вопрос уже ранее поднимался, в частности, на конференции, посвященной 75-летию НИИД, но справедлива, вероятно, для нас пословица: «пока гром не грянет…».

3. ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗПРЕПАРАТОВ

Усилиями специалистов НИИД и привлеченных институтом специалистов других организаций в этой проблеме сделан лишь первый шаг: разработаны новые нормативные документы в виде методических указаний по проведению лабораторных испытаний спороцидной, бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной, фунгицидной активности и целевой эффективности дезинфицирующих и стерилизующих средств. Этими документами должны теперь руководствоваться аккредитованные лаборатории при проведении испытаний новых дезинфицирующих средств и уже имеющихся.

Однако без контроля над этим видом деятельности, без использования при испытании дезсредств одних и тех же по виду и устойчивости тест-микроорганизмов, методических приемов, без подхода испытателей с постулатом «не навреди» к своим рекомендациям, все останется на прежнем уровне и рано или поздно приведет к плачевному финалу.

Одним из способов такого контроля могла бы, например, быть периодическая организация проведения испытаний одного и того же образца дезсредства одновременно во всех (или в нескольких) аккредитованных организациях с последующим анализом результатов (протоколов, отчетов и рекомендаций в виде инструкций) комиссией независимых экспертов из ведущих специалистов-дезинфектологов. При этом испытуемый образец дезсредства должен быть маркирован таким образом, чтобы было невозможно узнать торговую марку и состав препарата до момента сбора окончательных протоколов испытаний от всех задействованных испытательных организаций.

О необходимости срочного наведения порядка в этом сегменте дезинфекционной деятельности свидетельствует проведенный нами анализ официальных инструкций по применению дезинфицирующих средств на основе ЧАС.

4. РЕВОЛЮЦИЯ В ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ ИЛИ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ДЕЗСРЕДСТВ В ЛАБОРАТОЛНЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ?

4.1. О стерилизации препаратами на основе ЧАС, аминов, гуанидинов и их композиций друг с другом с позиций существующих научных данных.

Регистрация дезсредств с режимами, сомнительными в обеспечении целевой эффективности и даже токсической безопасности, приобрела уже не единичный (типа случайного), а массовый характер. И это не голословное утверждение.

В таблице 2 приведены данные, касающиеся средств, содержащих только ЧАС, и композиционных средств на основе ЧАС, с добавлением гуанидинов (ПГМГХ) или аминов. Такие средства сегодня очень широко используются в ЛПУ, поскольку, обладая низкой токсичностью, эффективны в отношении широкого спектра бактерий, вирусов и микроскопических грибов. Однако некоторые из этих дезсредств, зарегистрированные за последние 3-4 года, в инструкциях по применению имеют режимы стерилизации и ДВУ (причем при воздействии в несколько минут), что однозначно подразумевает наличие у них высокой спороцидной активности. Чтобы средство можно использовать в качестве стерилянта, оно или его растворы должны обеспечивать [3] полную гибель спор тест-микробов при высоких уровнях заражения объекта (100000-1000000  живых спор на 1см2). Такие антимикробные возможности у подобных дезсредств вступают в противоречие накопленным научным знаниям и данным научной литературы о неэффективности дезинфектантов типа ЧАС [2,4-12], аминов [4,5] и гуанидинов [5,13] в отношении спор бактерий.

Введение в состав средств на основе ЧАС (или ЧАС в композиции с гуанидинами или аминами) вспомогательных компонентов (неионогенного ПАВ, комплексообразователя и пр.) не может привести к появлению такой высокой спороцидной активности. В совокупности эти добавки повышают лишь деконтаминационные (моющие) свойства средства, а не его биоцидную активность. За счет улучшения моющих свойств, растворы таких препаратов лучше удаляют различные загрязнения с объектов, в том числе и микробные загрязнения. В некоторых случаях количество микроорганизмов может снизиться на 2-3 порядка (то есть в 100-1000 раз). Это тоже важно и потому роль этого, чисто механического, фактора учитывается при разработке дезсредств.

Однако при уровнях микробной обсемененности объекта порядка 1-100 миллионов живых микроорганизмов (ЖМО) на 1см2, которые реально могут иметь и  имеют место в ЛПУ на некоторых объектах, например, эндоскопах [2], обсемененность после такой деконтаминационной очистки все равно останется высокой – не менее 1000– 100000 ЖМО на 1см2.  Очевидно, что просто добавка моющих компонентов к ЧАС, аминам или гуанидинам не может придать композициям спороцидную активность, достаточную, чтобы они стали эффективными средствами стерилизации.

С учетом возможных уровней микробной обсемененности объектов, антимикробная (бактерицидная, туберкулоцидная, спороцидная, вирулицидная, фунгицидная) активность растворов дезсредства испытывается [3] суспензионным методом при уровне микробной контаминации, составляющем от 100 миллионов до 1 миллиарда ЖМО· в 1мл смеси дезинфектанта и культуры тест-микроба, а также  методом бязевых тест-объектов при уровне микробной контаминации от 100 тысяч до 1 миллиона ЖМО на 1 см2. Роль механического фактора (которым является деконтаминационные свойства средства) в этих испытаниях практически сведена к нулю (ни смесь, ни тест-объекты в дезрасворе не встряхивают). И только, если дезраствор обеспечивает истинное умерщвление спор тест-микроорганизмов (а не ошибочно принимаемое за таковое)  при этих уровнях контаминации, этот раствор может быть взят для дальнейших исследований по отработке режимов целевого применения средства для стерилизации. Механический фактор (деконтаминация) может играть какую-то положительную роль, но не настолько, чтобы дезраствор, изначально не содержащий компонентов, обладающих спороцидной активностью, стал обеспечивать стерилизацию объекта от спор бактерий.

4.2. Режимы применения дезсредств на основе ЧАС, зарегистрированных  до     2004 г.

С использованием информационных материалов сайтов dezreestr.ru и infodez.ru, в таблице 2 представлены хронологические данные о регистрации некоторых дезсредств на основе ЧАС, а также об основных целевых режимах их применения при одинаковом параметре времени воздействия на микроорганизмы - 60 минут

| Название дезсредства, состав и концентрация ДВ | Кто испытывал средство и разработал инструкцию для госрегистрации средства | Год разработки и № Инструк- ции по применению средства | Рекомендуемая концентрация дезсредства при экспозиции 60 минут для проведения: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дезинфекции поверхностей объектов в ЛПУ методом протирания (бактерии) | дезинфекции поверхностей объектов в ЛПУ методом протирания (бактерии) (туберкулез,полиомиелит) | дезинфекции ИМН + ПСО | стерилизации | ДВУ | Генеральной уборки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «НИРТАН» (15% ЧАС) | НИИД | (1983 г, №28-6/21) | 3% (0,45% по ДВ | Указано: препарат не эффективен в отношении туберкулеза, спор и вирусов | Нет рекомендаций | Нет рекомендаций | Нет рекомендаций | Нет рекомендаций |
| «Септустин» (10% ЧАС, вспом. доб.) | НИИД | 1999 г | 0,5% (0,05% по ДВ) | 3% (0,3% по ДВ) | То же | То же | То же | То же |
| «САМАРОВКА» (9,4% смесь 2-х ЧАС, всп. доб) | НИИД | (2001г, №11-3/7-09) | 0,5% (0,05% по ДВ) | 3% (0,29% по ДВ) | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ |
| «Септодор-Арома» (50%смесь ЧАС) | НИИД | 2002г, МУ №11-3/452-09) | 0,1% (0,05% по ДВ) | 3% (1,5% по ДВ), но кроме резистентных вирусов типа полиомиелита | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ |
| «Септодор» (50%смесь ЧАС) | ИЛЦ ФГУЗ ЦНИИЭ и ссылка на участиеНИИД | 2005 г, №001-2/2005 взамен №001-1/2004 | 0,1% (0,05% по ДВ) | 3% (1,5% по ДВ) | ÷ | ÷ | ÷ | 0,2% в ЛПУ и детск. учрежд. 3% в туб. ЛПУ (кроме объектов, загрязненых кровью, и т.п) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Новодез» (50% ЧАС, вспом. доб.) | ИЛЦ ФГУЗ «РНИИТО» им Р.Р. Вредена, ФГУЗ ЦНИИЭ, НПО «Новодез» | (12.07.2005 г, №006-2/2005) взамен №11-3/385-09 о т 27.12 2002, | 0,05% (0,025 % по ДВ) | 2.0% (1% по ДВ) _ | ÷ | ÷ | ÷ | 0,2% в ЛПУ и детск. учрежд. 2% в туб. ЛПУ |
| «Экомин –Форте» (40% ЧАС и вспом. доб.) | ИЛЦ ФГУЗ «РНИИТО» им Р.Р. Вредена, ФГУЗ ЦНИИЭ, «Недд Маркетинг», НПО «Новодез» | 6.10. 2005, (№016-1/2005) | 0,025% (0,01% по ДВ) | 0,3% (0,12% по ДВ) | 0,8% (0,32% по ДВ) | 5,0 % (2,0% по ДВ) | ÷ | 0,2% для всех ЛПУ (0,08% по ДВ) |
| «Экодез-75» (37,5% ЧАС и вспом. доб.) | То же | 26.10.2005 (№ 014-1/2005) | 0,03% (0,012 % по ДВ) | 0,9% (0,34% по ДВ) | 0,9% (0,34% по ДВ) | 5,5% (2% по ДВ) | 5,5% (10 мин.) (2% по ДВ) | 0,9% для всех ЛПУ (0,34% по ДВ) |
| «Экодез» (50% ЧАС и вспом. доб.) | То же | 21.10. 2005, (№013-2/2005) | 0,025% (0,013% по ДВ) | 0,7% (0,35% по ДВ) | 0,7% (0,35% по ДВ) | 4% (2% по ДВ) | 4% (10 мин) (2% по ДВ) | 0,7% для всех ЛПУ (0,35% по ДВ) |
| «Экомин» (53,7% смесь 2-х ЧАС и вспом. доб.) | То же | 2005, (№011-1/2005) | 0,025% (0,013% по ДВ) | 0,4% (0,2% по ДВ) | 0,8%-15мин (0,43% по ДВ) | 6%-120 мин (3,2% по ДВ) | 6%-15 мин (3,2% по ДВ) | 0,2% в общ. ЛПУ,. 2% в туб. ЛПУ 0,025% в детск. учрежд. |
| Экомин Супер (65% смесь 2-х ЧАС и вспом. доб.) | То же | 2005, (№012-1/2005) | 0,025% (0,016% по ДВ) | 0,4% (0,26% по ДВ) | 0,6% (0,39% по ДВ) | 2%-90 мин (1,3% по ДВ) | 2%-10 мин (1,3% по ДВ) | 0,2% в общ. ЛПУ,. 0,4% в туб. ЛПУ 0,025% в детск. учрежд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Экосан – Супер» (52% комплекс ЧАСи вспом. доб.) | То же | 2006г., | 0,025% (0,013% по ДВ) | 0,6% (0,312% по ДВ) | 0,8% (0,42% по ДВ) | Нет рекомендаций | Нет рекомендаций | 0,6% для всех ЛПУ (0,312% по ДВ) |
| «Септодез» (49% ЧАС и вспом. доб.) | То же | 2006, (№035-1/2006) | 0,025% (0,0125% по ДВ) | 0,7% (0,35% по ДВ) | 0,7% (0,35% по ДВ) | То же | То же | 0,7% для всех ЛПУ (0,35% по ДВ) |
| «Ника-Неодез» (9,5% ЧАС, 6% ПГМГХ и вспом. доб. ) | ИЛЦ ФГУЗ «РНИИТО» им Р.Р. Вредена, ИЛЦ «МГЦД» | 2006, (№8) | 0,2%, (0,019% ЧАС и 0,012% ПГМГХ). | 2,5% | 2,5% | 20%, 20 ºС (эндоскопы 30 мин) | 10% - 10 мин, 20 ºС (0,95% ЧАС и 0,6% ПГМГХ). | 2% в общ. ЛПУ, 2,5% туб. ЛПУ, 1,5% в детск. ЛПУ |
| «Велтогран» (Клатрат ЧАС с карбамидом –95%) | ИЛЦ ФГУН ЦНИИЭ, ООО НПО «Велт» | 2007 г, (№005-10/07-Ц) | 0,05% | 0,5% | 0,25% | 0,5%, 50º С | 2,5% -15 мин | 0,2% в общ. ЛПУ,. 0,75% в туб. ЛПУ 0,05% в детск. учрежд. |
| «Афлоран» (9,45% смесь 2-х ЧАС, вспом. доб.) | ФГУЗ «ФЦГЭ», ФГУЗ «ЦГЭ» по Свердл. Обл. | 2007 г, (№1) | 0,05% (0,005% по ДВ) | 0,5% (0,05% по ДВ) | - | 1% (0,094% по ДВ) | 1% (0,094% по ДВ) | 0,2% |
| «Дезавид +» (1% ЧАС, 9% ПГМГХ и вспом. доб.) | ИЛЦ ФГУЗ «РНИИТО» им Р.Р. Вредена, ООО «Адекватные технологии» | 18.02.2008 г., (№ДП-01/08) | 0,05% (0,0005% ЧАС, 0,0045 % ПГМГХ), суммарно 0,005% | 0,5% (0,005% ЧАС, 0,045 % ПГМГХ), суммарно 0,05% | 1,5% (0,015% ЧАС, 0,135 % ПГМГХ), суммарно 0,15% | 4%-30 мин. (0,04% ЧАС, 0,36 % ПГМГХ), суммарно 0,4% | 3%-30 мин. | 0,1% в общ. ЛПУ,. 0,5% в туб. ЛПУ 0,05% в детск. учрежд. |
| «Амиксидин» (7% ЧАС, 10% амина, 3% ПГМГХ и вспом. доб.) | ИЛЦ ФГУЗ «РНИИТО» им Р.Р. Вредена | 2008 г., (№02/08) | 0,1% (0,007% ЧАС, 0,01% амин, 0,003 % ПГМГХ), суммарно 0,02% | 0,25% (0,018% ЧАС, 0,025% амин, 0,008% ПГМГХ), суммарно 0,05% | 0,25% | 2,5% (0,18% ЧАС, 0,25% амин, 0,08 % ПГМГХ),0,5% | 2% | 0,25% в туб. ЛПУ 0,01% в детск. учрежд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Тримицин-ЭМ»(*) (16,8% ЧАС, 0,8% ГА и вспом. доб.) | НИИД, ФГУН «ГНЦ ПМБ», ООО «Меддезфарм» | 30.05.2008г. (№ 014-и/03.08) | 0,2% (0,0336% ЧАС, 0,0016 ГА) | 2% (0,336% ЧАС, 0,016 ГА) | 2% (0,336% ЧАС, 0,016 ГА) | Нет рекомендаций | Нет рекомендаций | 0,2% в общ. ЛПУ, 2% в туб. ЛПУ |
| «Тримицин-лайт»(*) (6,8% ЧАС, 2% ПГМГХ и вспом. доб.) | ИЛЦ ФГУЗ «РНИИТО» им Р.Р. Вредена, ООО «Меддезфарм» | 31.07.2008г. (№ 056-и/07.08) | 0,05% (0,0034% ЧАС, 0,001% ПГМГХ) | 0,5% (0,034% ЧАС, 0,01% ПГМГХ) | Нет рекомендаций | Нет рекомендаций | Нет рекомендаций | 0,05% в общ. ЛПУ, 0,5% в туб. ЛПУ |

Из приведенных данных видно, что режимы применения дезсредств на основе ЧАС, предлагавшиеся для внедрения в практику до 2004 года, достаточно корректно отражают научные представления и результаты экспериментальных исследований с различными четвертичными аммониевыми соединениями. В частности, режимы применения этих средств отражают подчеркиваемую многими авторами неэффективность ЧАС в отношении спор, низкую активность в отношении микобактерий туберкулеза и резистентных вирусов (типа вируса полиомиелита), нестабильность биоцидной активности у средств, содержащих ЧАС с разной длиной углеводородной цепочки [5,6].

Как видно на примерах режимов средств «Септустин» и «Самаровка» (см. табл. 2), туберкулоцидные и вирулицидные (разработанные с использованием вируса полиомиелита в качестве тест-микроорганизма) концентрации достаточно высокие. Они на порядок выше, чем концентрации препаратов в режимах, направленных только на уничтожение слаборезистентных (малоустойчивых) бактерий и вирусов (тест микроорганизмами при испытаниях являются относительно малоустойчивые к действию химических агентов стафилококк и вирус гриппа, соответственно).

Таблица 2 -Антимикробная активность дезинфицирующих средств на основе ЧАС и рекомендации по применению этих средств, по результатам испытаний в различных организациях и в различные годы

Примечание: (*) – препараты одного и того же производителя, но прошедшие испытания в разных организациях в 2008 г.

Чтобы средство считалось пригодным для проведения дезинфекции ИМН (в том числе, совмещенной с ПСО), его растворы должны обладать активностью в отношении вируса полиомиелита. Поэтому, с учетом вопросов экономической целесообразности и токсичности таких рабочих растворов, «Септустин» и «Самаровка» и им подобные не рекомендовались, в те времена, для дезинфекции ИМН (особенно совмещенной с ПСО) и даже для генеральной уборки. О возможности стерилизации этими средствами даже речи не шло, так как несколько предшествующих десятилетий исследования биоцидной активности ЧАС явно указывали на отсутствие у этого класса соединений спороцидной активности, а выявленные в 40-х годах прошлого столетия у ЧАС спороцидные свойства, на поверку оказались методической ошибкой в вопросах нейтрализации остаточного действия ЧАС [5,7,8].

По результатам токсикологических испытаний, и дезсредства, содержащие ЧАС в очень высокой (50%) концентрации, в том числе и в виде смеси 2-4 ЧАС, имели, как видно на примерах средств «Септодор Арома» и «Септодор», аналогичные ограничения в применении. Режимы их применения, в пересчете на концентрацию ДВ в рабочем растворе, не отличались, как видно из данных таблицы 2, от режимов применения дезсредств с меньшей концентрацией ЧАС.

4.3. Режимы применения дезсредств на основе ЧАС, зарегистрированных  после     2004 г.

В 2004 году, как известно, окончательно прекратила свою деятельность высокопрофессиональная экспертная Федеральная комиссия по дезсредствам, периодически собиравшаяся при НИИД и скрупулезно рассматривавшая материалы по всем предлагаемым для госрегистрации дезсредствам. В этот же период при различных учреждениях возник ряд испытательных центров (ИЛЦ). Они начали, как уже отмечалось, на коммерческой основе проводить испытания активности и эффективности дезинфицирующих средств, разрабатывать режимы и инструкции по их применению, в целях последующей госрегистрации этих средств.

Именно с этого периода, с эффективностью дезсредств на основе ЧАС в отношении тех или иных микроорганизмов и возможностью их применения для решения задач по профилактике ВБИ стали происходить труднообъяснимые перемены.

В частности, как видно из данных таблицы 2, в 2005 году, по результатам исследований (испытаний), выполненных в ИЛЦ ФГУЗ «РНИИТО» им           Р.Р. Вредена и ИЛЦ ФГУЗ ЦНИИЭ, и с рекомендациями, разработанными в этих организациях, зарегистрировано к использованию в медицинской практике 5 дезсредств, содержащих только ЧАС в качестве действующего вещества. Отличительной чертой этих дезпрепаратов, согласно приведенным в соответствующих инструкциях данным по составу и показателям качества, а также методам их контроля, является лишь высокая (от 40 до 65 %) концентрация ЧАС. По указанному показателю эти средства, фактически аналогичны, зарегистрированным и ранее испытывавшимся в НИИД средствам («Септодор-Арома», «Септодор» и др.), а также четвертичным аммониевым соединениям, зарегистрированным в России под коммерческим названием «АРКВАД», «Дельтамин», «Альтосан», «Катапав», которые проявили себя в качестве стабильных, высокоэффективных субстанций и используются в рецептурах различных дезсредств.

Как видно из приведенных в таблице 2 данных, все 5 новых средств («Экодез-75», «Экомин Форте», «Экодез», «Экомин», «Экомин Супер») по результатам испытаний в ИЛЦ ФГУЗ «РНИИТО» им Р.Р. Вредена, «волшебным образом» стали на порядок (судя по концентрациям рабочих растворов) эффективнее, например, средства «Септодор-Арома» в отношении как слабо резистентных бактерий, так и высоко резистентных бактерий и вирусов. Но нельзя не отметить, что у аналогичного средства «Септодор», ранее проходившего испытания в НИИД, специалисты новых испытательных организаций таких способностей не обнаружили, но сфера его применения расширена.

Однако более всего удивительно то, что все 5 указанных средств стали высокоэффективными спороцидами, поскольку рекомендуются как для ДВУ, так  и для стерилизации различных ИМН, причем при небольших экспозициях. Такие их супервозможности, скорее всего, обусловлены не составом дезсредств, а деятельностью новых испытательных организаций. Специалисты этих организаций, видимо, недостаточно осведомлены об имеющихся научных данных [2-11], свидетельствующих об отсутствии у ЧАС достаточной для практического применения спороцидной активности. Возможной причиной ошибочных заключений о наличии спороцидной активности у растворов ЧАС является методическая ошибка, которую допускают новые испытательные центры при проведении исследований. В частности, научно доказано, что рекомендуемые и применяемые нейтрализаторы остаточного действия ЧАС эффективны для растворов, содержащих не более 0,5% ЧАС [14]. По причине неэффективной нейтрализации бактериостатического действия как ЧАС, так и смеси ЧАС с нейтрализатором, результаты исследований спороцидной активности средств на основе ЧАС позволяют сделать ложное заключение об эффективности ЧАС в отношении спор.

Вероятнее всего, специалисты новых испытательных центров, в ходе проведения исследований методически не учитывают и не контролируют некоторые важные факторы, например, устойчивость используемых тест-микроорганизмов, полноту нейтрализации действия дезинфектанта в пробах и др. (чудес, как говорится, не бывает).

В 2006 году в результате исследований, проведенных ИЛЦ ФГУЗ «РНИИТО» им Р.Р. Вредена и ИЛЦ «МГЦД», появился еще один стерилянт - «Ника-Неодез». Это средство в качестве действующих веществ содержит 9,5% ЧАС и 6% полигексаметиленгуанидина хлорид (ПГМГХ), то есть, в составе указанного препарата нет никакого спороцидного ДВ.

В 2007 году, благодаря усилиям всех этих организаций, практика пополнилась еще двумя стерилизующими средствами, содержащими в составе только ЧАС - это «Велтогран» (правда, он эффективен для этого, почему-то, только при температуре 50 ºС) и просто «суперэффективное» средство «Афлоран», содержащее всего лишь 9,7% ЧАС.

За период 2008 - 2009 год из стен этих же организаций вышли еще три стерилизующих средства, в составе которых не имеется спороцидного ДВ, а содержится небольшое, само по себе, количество лишь ЧАС и ПГМГХ («Дезавид») или ЧАС, амина и ПГМГХ («Аминоцидин» и «Фрисепт-Гамма»).

По результатам проведенного анализа возникает такое ощущение, что либо мы все чего-то не знаем об антимикробных свойствах и возможностях ЧАС и подобных по механизму действия веществ (гуанидины, амины), либо разработчики таких рекомендаций, в силу каких-то причин, так сказать, «лукавят», поскольку это уже системная тенденция в их деятельности. Отсутствие подобных стерилянтов, зарегистрированных по результатам испытаний в НИИД, и результаты собственных экспериментов, проведенных ранее в целях сравнения устойчивости спор тест-культур, используемых при испытании дезсредств, явно свидетельствуют о невозможности применения ЧАС и подобных им химических веществ (амины, гуанидины) для целей стерилизации.

В частности, в таблице 3 приведены данные экспериментов по оценке устойчивости к воздействию растворов ЧАС спор различных тест-микроорганизмов, применяемых для проведения испытаний спороцидной активности дезсредств.

Для приготовления растворов ЧАС были выбраны такие известные бактерицидные субстанции, как «АРКВАД» и «Дельтамин», в которых концентрация ЧАС составляет 50 ±2% и они на 93% представляют собой самые высокоэффективные ЧАС с углеродной цепочкой С12-С14.

На основании результатов, приведенных в таблице3, можно сделать вывод, что воздействие растворов ЧАС, в концентрации по ДВ существенно превышающей стерилизующие концентрации растворов средств, приведенных в таблице 2, при времени экспозиции 60 и 120 мин. не приводило к какому-то заметному снижению количества живых спор в смеси дезраствора ни с одной культурой тест-микроорганизмов при соотношении их 9:1. Как было порядка 100 миллионов живых спор в 1 мл суспензии после внесения их в дезраствор, так практически столько же и осталось через 2 часа после пребывания в дезрастворе

Таблица 3 – Устойчивость спор агаровых культур тест-микроорганизмов к воздействию ЧАС.

| Дезинфектант на основе ЧАС | Концент-рация рабочего раствора по ДВ,% | Споры тест-культуры | Исходная концертрация спор в суспензии, ·108спор·см-3 | Остаточная концертрация спор в суспензии через… мин., спор·см-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 60 | 120 |
| «Дельтамин» (50% ЧАС) | 2,5 | B.anthracis (шт. СТИ-1) | (1,49±0,26).108 | (1,39±0,05) .108 | (1,42±0,11) .108 |
|  |  | B.subtilis (шт. 3) | (1,09±0,22).108 | (1,090±0,16) .108 | (1,04±0,05) .108 |
|  |  | B.cereus (шт.96) | (1,13±0,06).108 | (1,08±0,1) .108 | (1,0±0,05) .108 |
| «Арквад» (50% ЧАС) | 5,0 | B.anthracis (шт. СТИ-1) | (3,4±0,3)·108 | (2,8±0,3)·108 | (2,3±0,3)·108 |
|  | 3,0 | B.anthracis (шт. СТИ-1) | (3,4±0,3)·108 | (3,3±0,3)·108 | (3,2±0,1)·108 |
|  |  | B.subtilis (шт. 3) | (1,7±0,2)·108 | (1,6±0,2)·108 | (4,5±0,2)·107 |
|  |  | B.cereus (шт.96) | (1,3±0,1)·108 | (5,3±0,3)·107 | (3,2±0,1)· 107 |
|  |  | B.cereus(шт.96) из НИИД | (3,2±0,2)·108 | (3,0±0,1)·108 | (1,3±0,1)·108 |

Поскольку эти данные получены при выполнении всех требуемых условий стандартности проведения эксперимента (контроль качества спор тест- микроорганизмов, обеспечение эффективности и контроля нейтрализации остаточного действия дезинфектанта на споры, контроль качества питательной среды и др.), то они объективно, действительно, подтверждают известный факт неэффективности ЧАС в отношении спор и дают основание говорить о том, что у дезсредств, содержащих только ЧАС, нет оснований претендовать на роль стерилянтов.

Однако нельзя не отметить, что на первоначальном этапе этих экспериментов при проведении нейтрализации действия дезинфектанта в пробе только использованием стерильного раствора сульфонола с молоком, рекомендуемого в качестве нейтрализующего состава для дезсредств на основе ЧАС [3], в высевах проб на питательную среду роста колоний не наблюдалось или он был очень скуден по краю питательной среды. Это давало формальный повод считать, что испытанные средства обладают спороцидной активностью. Но, как видно из данных таблицы, этот формальный подход дает ложный результат.  Дополнительный отмыв спор в пробах стерильной дистиллированной водой снимает спорстатический эффект, что объективно свидетельствует об отсутствии спороцидного действия у ЧАС.

Таким образом, ЧАС создают неблагоприятную среду для жизни спор, но не умерщвляют их. Как только споры бактерий оказываются отмытыми от ЧАС, они переходят в вегетативные формы и микроорганизм продолжает размножаться.

Вероятнее всего, нет объективных оснований быть высокоэффективными стерилянтами и у средств на основе ЧАС с небольшой добавкой глутарового альдегида (ГА), т.е., когда концентрация ЧАС в средстве больше, чем концентрация ГА. Особенно это относится к режимам применения, когда количество ГА в рабочем растворе, рекомендуемом для стерилизации и ДВУ, столь мало, что такие растворы вступают в противоречие с научными данными о низкой стерилизующей эффективности самого ГА. Согласно экспериментально полученным данным [15] реальное время стерилизации даже 2,5%-ным раствором ГА, активированным щелочью, составляет не менее 10 часов. Возникает вопрос, каким образом присутствие десятых долей процента ГА может наделить раствор ЧАС стерилизующим эффектом при воздействии в несколько минут и почему над своими результатами не задумались испытатели и разработчики таких режимов?

Прецеденты регистрации целого ряда явно сомнительных по эффективности стерилянтов не только закладывают «мину замедленного действия» под противоинфекционную и противоэпидемическую безопасность пациентов и персонала ЛПУ, но и приводят к крайне нездоровой ситуации на рынке средств дезинфекции, вносят сумятицу в умы дезинфектологов и эпидемиологов, подрывают доверие к объективности результатов научных исследований.

Производители дезсредств вынуждены «выстраиваться в очередь» к организациям, рекомендации которых обеспечивают регистрацию «волшебных средств с нереальными режимами применения», или покинуть рынок, поскольку средства с реальными, научно обоснованными режимами применения, оказываются неконкурентоспособными на фоне  таких «новинок».

Надо понимать, что и НИИД поставлен перед проблемой: либо начать выпускать из своих стен такие же «суперсредства», либо свернуть свою деятельность (пользоваться его услугами станет бессмысленно). Правда, у НИИД есть еще один вариант как единственной в стране научной организации, с мнением и данными специалистов которой считаются и должны считаться на всех уровнях: экспериментально (лучше комиссионно) проверить спороцидную активность (а может и другие активности) средств на основе ЧАС со стерилизующими режимами.

4.4. Об инструкциях по применению дезсредств.

В процессе работы по анализу антимикробных возможностей различных дезсредств, пришлось более детально ознакомиться с содержанием большого количества инструкций на различные дезсредства, зарегистрированные в России. Поскольку для персонала ЛПУ они являются официальным руководящим документом, рекомендациям которого персонал должен неукоснительно следовать, то не могу, хотя бы очень коротко, затронуть и обсудить вопрос относительно и самих инструкций по применению дезсредств , зарегистрированных после 2004 года, и некоторых других, кроме рассмотренных выше, рекомендаций в них.

Может кому-то покажется обидным и безапелляционным мое мнение, но те инструкции, которые мы имеем сегодня - это образец юридической и моральной безответственности, редакционной анархии, низкого методического и технического уровня исследований, на которых базируются рекомендуемые режимы практического применения дезинфицирующих средств.

Все более утрачиваемая среди специалистов, занимающихся дезинфекционной деятельностью, преемственность научных знаний и практического опыта по методологии, технологии и физико-химическим аспектам разработки, проведения испытаний и применения дезинфицирующих средств для решения тех или иных задач является ,так сказать, «Питательной средой»  этому Следствием этого процесса является и низкий уровень экспертного барьера на пути прохождения документации.

Иначе, чем объяснить то, что средства и инструкции с сомнительными и неоднозначными, с научной и практической точки зрения, рекомендациями и режимами спокойно проходят этот барьер без комиссионных испытаний, без дополнительной экспертизы? Почему, как и каким образом на этапе сертификации эти режимы подтверждаются?

Инструкция по применению дезсредства, из нормативного документа противоэпидемического обеспечения, утверждаемого Роспотребнадзором и требующего почтительного отношения и скрупулезного выполнения, превратилась по сути, в краткий справочник с указанием концентраций, экспозиций, всякого рода стандартных и не стандартных объектов обработки для которых дезсредство может применяться, без тщательного описания методик (технологии) процессов дезинфекции. При этом в инструкцию включается все, что на ум придет маркетологам, работающим на производителя дезпрепарата.

В настоящее время инструкция по применению дезсредства утверждается руководителем организации - производителя дезсредства. Рассуждая логически, резонно полагать, что именно этот руководитель отвечает за достоверность, объективность, эффективность медицинских рекомендаций по применению средства для решения вопросов обеспечения инфекционной безопасности в медицинском учреждении. Но чаще всего, руководитель организации – производителя (при всем к нему уважении) далёк по образованию и опыту работы от проблем медицины и дезинфекции.

О какой же тогда ответственности руководителя организации – производителя, кроме как ответственности за достоверность указываемых в инструкции физико-химических характеристик, может идти речь? Да и задумываться он, вероятно, сильно не будет, если рекомендации в инструкции выгодны для продвижения дезсредства к потребителю в качестве товара.

Согласует инструкцию и заверяет подпись печатью руководитель организации, специалисты которой провели различные испытания и разработали по результатам этих испытаний рекомендации и инструкцию по применению. Вроде бы, тем самым, обозначена и ответственность за рекомендации в инструкции. Но возьмем, к примеру, инструкцию по применению любого стерилянта, из тех препаратов, перечень которых приведен в таблице 2. Мы с удивлением обнаружим, что на титульном листе стоит печать и подпись руководителя (или его уполномоченного) только лишь одной какой-нибудь испытательной организации (например, либо ИЛЦ ФГУЗ «РНИИТО» им Р.Р. Вредена, либо ФГУЗ ЦНИИЭ). На втором же листе этих инструкций в качестве разработчиков указывается еще ряд других организаций-разработчиков и авторов инструкции. В настоящее время при переделке и корректировке инструкции, не считается необходимым согласование новой инструкции с предыдущим ее разработчиком, например с НИИД. Поэтому трудно понять, что в новой инструкции сохранилось от старой, а что изменилось, поскольку НИИД и его специалисты фигурируют в качестве разработчиков и новой инструкции (хотя опыт и знание предмета подсказывает, что специалисты НИИД таких рекомендаций дать не могли).

Коллектив авторов инструкции может составлять 10 и более человек из разных организаций (включая производителя дезсредства), без указания персонального вклада каждого автора,  а следовательно, и ответственности за те или иные рекомендации, изложенные в инструкции. В таком варианте это называется коллективной безответственностью.

4.5. О некоторых бессмысленных или даже вредных  рекомендациях, имеющих место в  инструкциях по применению дезсредств.

Вероятно, по причине отсутствия персональной ответственности за рекомендуемые режимы, в инструкциях по применению дезсредств содержится много сомнительной информации. Возьмем, к примеру, рекомендации по обеззараживанию поверхностей, пораженных плесневыми грибами, по обеззараживанию воздуха и др. Их реализация в ряде случаев, с эпидемиологической точки зрения, либо вредна, либо ничтожна по целесообразности и смыслу.

4.5.1. О режимах обработки поверхностей, пораженных плесенью.

Можно ли серьезно относиться к рекомендациям, предусматривающим сначала проведение механической зачистки пораженного плесенью участка (т.е., всё и вся обсеменить спорами грибов), а затем двукратно его обработать раствором дезинфектанта способом протирания или орошения? И это притом, что ценность и объективность таких рекомендаций, основанных на результатах исследований на лабораторном столе, часто может быть нулевой для реальной обстановки. Ведь сегодня нет официально выбранных тест - культур плесневых грибов (а таких грибов великое множество), нет и официально утвержденных методик и технологий проведения испытаний с плесневыми грибами, да еще и на строительных материалах и конструкциях. Лабораторная оценка фунгицидной активности средства суспензионным методом или методом тест-объектов с использованием культуры гриба, на которой базируются рекомендации по применению средств в отношении плесневых грибов, это далеко не те условия, которые имеют место на строительных конструкциях.

4.5.2. О рекомендациях по дезинфекции воздуха.

Можно ли всерьёз воспринимать рекомендации по обеззараживанию воздуха в помещении путем распыления раствора средства с расходом всего 10 мл/м3 «с использованием для этого соответствующего распылителя»? Перед выполнением этой операции «предварительно необходимо провести дезинфекцию поверхностей помещения и оборудования и выключить приточно-вытяжную вентиляцию».

В такого рода рекомендации не понятно многое: какой распылитель медсестра должна взять и куда или к чему подключить, что из себя, в принципе, этот распылитель должен представлять, сколько времени должно занимать генерирование аэрозоля, каким образом и как медсестра должна выключить приточно-вытяжную вентиляцию в функционирующем ЛПУ? То есть, медсестра, получается, должна сама решить эти вопросы и разработать технологию обработки данным средством.

Такая рекомендация в инструкции указывает на то, что ее разработчик, вероятно, реально не проводил такого исследования и слабо представляет задачи, возможность, технологию реализации аэрозольной дезинфекции в различных условиях (особенно применительно к ЛПУ), и смысл проведения такого обеззараживания. Для специалиста должен быть очевиден тот факт, что после включения вентиляции, не имеющей бактериальных фильтров, или разгерметизации помещения воздух в помещении по микробиологическим показателям в считанные минуты станет таким же как до обработки. В чем тогда смысл проведения такого мероприятия и использования дезсредства? Это  чисто маркетинговый ход – наличие у товара (дезсредства) дополнительной опции.

4.5.3. О рекомендациях по использованию альдегидсодержащих дезсредств для обработки поверхностей.

Можно ли спокойно относиться к рекомендациям по использованию дезсредств, содержащих альдегиды, для дезинфекции поверхностей помещений и оборудования в ЛПУ, осуществляемой ежедневно и фактически всегда в присутствии пациентов или персонала? А ведь, опираясь на научные данные о токсичности, содержащие альдегид дезсредства никогда не рекомендовались для обработки поверхностей в ЛПУ. Например, в Англии с 2002 года альдегидосодержащие препараты не используют [12,16]. В практике известны случаи, когда даже хранение в небольшой открытой емкости раствора ГА в качестве стерилизующего раствора в концентрации 2-2,5% вызывало у персонала ЛПУ симптомы отравления [2]. В практике имел место случай вынужденной замены хирурга по причине открывшегося у него  обильного слезотечения после обработки санитаркой участка пола операционной раствором средства, содержащего ГА, но разрешенного для такой обработки. Это говорит о том, что оценка безопасности некоторых рекомендаций носит теоретический характер или имеет под собой эксперимент, но далекий от реального, адекватного практике применения средства в ЛПУ.

4.5.4. О рекомендациях по проведению генеральных уборок.

Есть еще один аспект целевых рекомендаций, на который необходимо обратить внимание в ключе причин возможного нанесения ущерба здоровью – это сегодняшние рекомендации по генеральным уборкам.

С научной точки зрения, при проведении генеральных уборок в ЛПУ любого типа необходимо использовать растворы средства с концентрацией, универсально эффективной в отношении большинства потенциальных возбудителей ВБИ. Ведь пациенты и персонал ЛПУ любого типа могут быть источником выделения в окружающую их среду не только слабо резистентной микрофлоры, но и микобактерий туберкулеза, и высоко резистентных вирусов и патогенных грибов, в отношении которых в ЛПУ общего профиля мониторинг не осуществляется. Из этого следует, что и различные объекты в ЛПУ могут быть одновременно обсеменены разными по опасности и устойчивости к дезинфектантам болезнетворными микроорганизмами, а не только возбудителями гнойно- септической инфекции, представляющими собой, в основном, слабо резистентную к дезинфектантам микрофлору, к  борьбе с которой в ЛПУ не фтизиатрического профиля, в основном, и сведена профилактика ВБИ. Такой подход и способствует распространению туберкулеза и других инфекций, ведь по данным Роспотребнадзора в 2007 г было 153 случая заболеваний туберкулезом медицинских работников, в том числе в ЛПУ не фтизиатрического профиля [17].

Поэтому не совсем ясно, исходя из каких соображений, в большинстве инструкций по применению дезсредств  генеральные уборки, например, в ЛПУ не туберкулезного профиля, рекомендуется проводить растворами бактерицидных концентраций, заведомо неэффективных в отношении микобактерий, многих вирусов и грибов? Неужели в этих учреждениях кроме малоустойчивых видов бактерий нет никакой другой опасной микрофлоры?

Если разработчики таких рекомендаций исходят из того, что растворы дезсредства, например, в туберкулоцидной концентрации, универсально эффективной в отношении всей вегетативной микрофлоры, опасны для здоровья персонала и пациентов, в силу их токсичности, то такое дезсредство не должно рекомендоваться для этих целей. Однако для проведения генеральных уборок в противотуберкулезных ЛПУ это же дезсредство рекомендуется применять в высоких туберкулоцидных концентрациях. Разве персонал и пациенты этих ЛПУ более устойчивы к токсическому воздействию растворов дезинфицирующих средств?

Нужно четко понимать, что вариант проведения генеральной уборки с применением растворов дезинфектанта с универсальной концентрацией делает применение таких растворов и само дезинфекционное мероприятие универсально эффективным в отношении большинства потенциальных возбудителей ВБИ. Поэтому в ЛПУ любого типа генеральные уборки нужно проводить по режимам, обеспечивающим уничтожение высокорезистентной микрофлоры, например, по тому, который эффективен и в отношении микобактерий, и в отношении вирусов, и в отношении грибов, то есть, как подходят к разработке рекомендаций по дезинфекции ИМН.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Все изложенное выше свидетельствует о том, что необходимо экстренно разобраться с возникшими проблемами в сферах испытаний, разработки режимов и инструкций по применению дезсредств. Для этого нужно отладить систему, которая бы гарантировала обеспечение объективности и стандартизации работ, связанных с испытаниями и госрегистрацией дезпрепаратов. Промедление в этом вопросе может привести к тому, что дезинфектология как наука, и как отрасль специфических знаний будет похоронена, а на рынке и сфере применения дезинфицирующих средств будет полная анархия.

Использованная литература

1.    Материалы международного конгресса «Стратегия и тактика борьбы с внутрибольничными инфекциями на современном этапе развития медицины». – М., 2006.-203 с

2.    Шандала М. Г. Актуальные вопросы общей дезинфектологии. Избранные лекции – М., Медицина, 2009- 111с.

3.    Руководство по методам оценки токсических свойств и эффективности дезинфицирующих средств.  1998

4.    Вашков В.И. Средства и методы стерилизации, применяемые в медицине. - М., Медицина, 1972.

5. Федорова Л.С., Арефьева Л.И., Путинцева Л.С., Веромкович Н.А. Современные средства дезинфекции и дезинсекции. Характеристика, назначение, перспективы. - М., НПО "Союзмединформ", - 1991.

6. Федорова Л.С., Арефьева Л.И., Панкратова Г.П. и др. Антимикробная активность, дезинфицирующие свойства и токсичность алкил (С12-С14) диметилбензиламмоний хлорида //Современные методы и средства дезинфекции и стерилизации. - М., 1989. - С.17-20.

7. Rutela W.A. Дезинфекция, стерилизация и удаление отходов //Внутрибольничные инфекции /Пер. с англ. ред. Р.П. Венцел. - М., Медицина, 1990.

8. Веткина И.Ф., Комаринская Л.В., Ильин И.Ю., Соловьева М.В. Современный подход к выбору дезинфицирующих средств в системе профилактики внутрибольничных инфекций (ВБИ). – «ФАРМиндекс Практик», 2005, вып. 7, - с. 13-20

9. Украинцев А.Д., Власов И.Г., Крашенинникова Т.К., Краснопевцева И.В., Светницкий Е.Н. Сравнительный анализ средств, применяемых для дезинфекции опасных микроорганизмов. – Химическая и биологическая безопасность, 2005, №6. – С. 3-25.

10. Поверхностно-активные вещества. Свойства и применение. - Л., Химия, 1981

11. Соколова Н.Ф. Актуальные проблемы неспецифической профилактики сибирской язвы. //Теоретические и практические аспекты современной эпидемиологии / Материала научно-практической конференции, посвященной 75-й годовщине со дня рождения Заслуженного деятеля науки Российской Федерации академика РАМН Беньямина Лазаревича Черкасского. М.,2009.-С59-68

12. Бахир В.М., Леонов Б.И., Паничева С.А. и др. Пути создания эффективных и безопасных антимикробных средств жидких средств и эволюция общественного восприятия дезинфекционных мероприятий.-Дездело, 2004, №3.-С.44-49

13.Гембицкий П.А.Воинцева И.И. Полимерный биоцидный препарат полигексаметиленгуанидин. - Запорожье, Полиграф,1998.-с 43.

14. Сукиасян А.Н., Соколова Н.Ф. К вопросу о нейтрализации катионактивных бактерицидных препаратов в бактериологических экспериментах// Научные основы дезинфекции и стерилизации. Сборник научных трудов. – М., 1991.-С.66-70

15. Абрамова И. М., Сукиасян А.Н., Копылова А.И. Спороцидная активность глутарового альдегида в зависимости от рН и температуры растворов// Вопросы дезинфекции и стерилизации. Сборник научных трудов.- М., 1986.-С.58-61

16. Richads J. Withdrawal of Disinfectant Hit by Safety Fears // BBC News on Line: Health/ January 22, 2002.

17. Об осуществлении государственного санэпиднадзора за лечебно-профилактическими учреждениями/ Приложение к протоколу заседания коллегии Роспотребнадзора от 5.12.2008