ГОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» Росздрава

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области

ГУЗ Кемеровская областная клиническая больница

«Утверждаю»

Начальник департамента

охраны  здоровья населения

администрации Кемеровской

области

_____________   Т.И. Швец

«____» __________ 2005 г

# Подготовка капиллярного диализатора к гемодиализу

Методические рекомендации

Кемерово - 2005

УДК 616.9-022.

Осипов Л.Е., Рычагов И.П., Карпушкина Н.Б., Брусина Е.Б., Дроздова О.М., Балыбина О.А., Дмитриенко Л.П. Подготовка капиллярного диализатора к гемодиализу. Методические рекомендации. Кемерово, 2005.- 11с.

Методические рекомендации посвящены подготовке капиллярных диализаторов к гемодиализу, технике проведения сеанса диализа. Рассматриваются вопросы дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации  диализаторов, тестового контроля качества очистки, показания, противопоказания и возможные осложнения при проведении сеанса диализа.

Методические рекомендации предназначены для медицинского персонала отделений диализа, врачей-эпидемиологов.

Рецензенты:

Заведующий кафедрой факультетской хирургии и урологии ГОУ ВПО КГМА,  заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор Т.И. Шраер.

Научно-практический руководитель клиники хирургических болезней ГУЗ КОКБ, д.м.н., профессор Е.В. Лишов

Методические рекомендации утверждены Ученым советом Кемеровской государственной медицинской академии «_____» ____________ 2005г.

Департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области

«____» ___________ 2005г.

Осипов Л.Е., Рычагов И.П., Карпушкина Н.Б., Брусина Е.Б., Дроздова О.М., Балыбина О.А., Дмитриенко Л.П.

### Содержание:

- Общие положения метода подготовки капиллярного                         4

диализатора к процедуре  гемодиализа

- Методика ручной обработки диализатора для повторного использования                                                                                         6

- Методика аппаратной повторной обработки диализатора                 9

- Показания для смены диализатора                                                        10

- Библиографические данные                                                                   10

- Нормативные ссылки								    10

- Приложение 1.Медико-технологический протокол гемодиализа      11

1.  Общие положения метода подготовки капиллярного диализатора

к процедуре гемодиализа

1.1. Многолетний мировой опыт, свидетельствует о том, что повторное использование (до 10 циклов) капиллярных (волокнополых) диализаторов, не изменяет их функциональные свойства, не ухудшает результаты лечения, не приводит к большему числу осложнений. Повторное использование улучшает биосовместимость диализатора и существенно снижает стоимость процедуры гемодиализа.

1.2. Персонал, участвующий в подготовке диализаторов, обязан строго следовать данной методике и несёт персональную ответственность за качество её исполнения.

1.3. Сотрудники, задействованные в работе по регенерации диализаторов, обязаны выполнять правила техники безопасности при работе с химически активными веществами, биологически опасными средами и использовать индивидуальные средства защиты кожи и верхних дыхательных путей.

1.4. Помещения, используемые для обработки диализаторов,  должны удовлетворять требованиям отраслевого стандарта МЗ РФ «Отделения диализа. Общие требования по безопасности» (ОСТ 91500.02.0001-2003).

1.5. Метод может быть использован в двух вариантах: ручном и аппаратном. Оба варианта подразумевают использование стандартных растворов, реактивов, аппаратов и строгую последовательность обязательных этапов обработки диализаторов: идентификацию диализатора, дезинфекцию, предстерилизационную очистку, проведение функциональных тестов, стерилизацию (дезинфекцию высокого уровня), удаление стерилизующего (дезинфицирующего) вещества, контроль качества.

1.6. Идентификация диализатора предусматривает контроль маркировки диализатора, регистрацию повторной обработки и использования, а также обязательный контроль перед повторным применением персоналом и самим пациентом для исключения случайного попадания больному чужого диализатора.

1.7. Дезинфекция диализатора предусмотрена с целью инактивации микроорганизмов и исключения попадания их во внешнюю среду. Дезинфекция осуществляется путём заполнения диализатора 1% раствором гипохлорита натрия.

1.8. Предстерилизационная очистка диализатора предусматривает надежное удаление остатков крови из кровяного сектора диализатора  с использованием 3% раствора перекиси водорода или 2% раствора надуксусной  кислоты с последующей отмывкой химически очищенной или дистиллированной водой.

1.9. Проведение  функциональных тестов:

1.9.1. тест по давлению – оценивает целостность мембран капилляров для предупреждения утечки крови;

1.9.2. тест на ультрафильтрацию оценивается in vivo в ходе гемодиализа;

1.9.3. визуальный  осмотр - диализатор  должен быть неповрежденным и не иметь видимых заполненных кровью капилляров.

1.10. Стерилизация (дезинфекция) диализатора проводится с целью предотвращения  инфицирования больного путем заполнения диализатора стерилизующим (дезинфицирующим) 3% раствором формалина (экспозиция 24 часа) или уксусно-надуксусно-перекисной смесью («Ренилин», «Меделокс»)  на 11 часов.

1.11.Удаление стерилизующего (дезинфицирующего) вещества. Перед повторным использованием диализатора необходимо удалить стерилизующий агент с последовательной оценкой его остаточной концентрации для предотвращения реакции у больного.

1.12. Контроль качества. После проведенной подготовки диализатора к повторному использованию необходим контроль качества, включающий в себя выполнение следующих тестов: на стерильность, на остаточную кровь, на наличие дезинфицирующего агента.

3.13. Клинический эффект  оценивается по ультрафильтрационной (каждый сеанс) и клиренсовой (выборочно) способности диализатора при его повторном использовании.

1.14. Утилизация использованных кровопроводящих магистралей и выбракованных диализаторов проводится в соответствии с СанПиНом  2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно- профилактических учреждений».

2. Методика ручной обработки  диализатора

для повторного использования

2.1.Маркировку диализатора проводят перед первым его использованием путем прикрепления к его корпусу бирки стандартной формы с обозначением Ф.И.О. больного, даты, кратности использования диализатора. Данная информация дублируется в специальном журнале, хранящемся у старшей сестры отделения.

2.2.Дезинфекция:

2.2.1. по окончании гемодиализа кровь из кровопроводящей системы возвращается пациенту путем вытеснения её стерильным изотоническим раствором натрия хлорида в объеме не менее 400 мл при помощи насоса крови аппарата «Искусственная почка»;

2.2.2. кровопроводящая система (артериальная, венозная магистрали, порт крови диализатора) заполняется 1% раствором гипохлорита натрия в объёме 300 мл с использованием насоса крови аппарата «Искусственная почка»;

2.2.3. диализатор, кровопроводящие магистрали в специальной ёмкости переносятся в моечную комнату;

2.2.4. по истечении экспозиции дезинфекции (60 мин) кровопроводящая система промывается проточной водой под давлением 1-1,4 атмосферы до чистой воды;

2.2.5. кровопроводящие магистрали отсоединяются от диализатора и упаковываются для утилизации в пластиковые мешки с маркировкой «Отходы класса Б»;

2.2.6. с диализатора снимаются крышки кровяного порта и помещаются в ёмкость с 1% раствором натрия гипохлорита. При этом заполняется диализный порт. Экспозиция -  60 мин;

2.2.7. по окончании экспозиции присоединяется крышка кровяного порта и диализатор промывается  проточной водой в течение 5-10 минут;

2.2.8. при визуальном выявлении тромбоза более 30% капилляров диализатор выбраковывается и утилизируется.

2.3. Предстерилизационная очистка:

2.3.1. кровяной порт диализатора промывается 3% раствором перекиси водорода в режиме рециркуляции с использованием роликового насоса в течение 5-10 минут;

2.3.2. затем кровяной порт диализатора промывается проточной водой в течение 5 минут;

2.3.3. при выявлении видимого тромбоза капилляров диализатор выбраковывается и утилизируется;

2.3.4. при выполнении теста по давлению один порт крови диализатора герметически закрывается заглушкой, через второй создается давление воздуха до 500 мм рт. ст. Тест считается положительным, если указанное давление удерживается в течение 1 минуты. При отрицательном тесте диализатор выбраковывается и утилизируется.

2.3.5. контроль качества предстерилизационной обработки осуществляется азопирамовой (амидопириновой) пробой на скрытую кровь - ежедневно в количестве 20% обработанных диализаторов, но не менее 2 штук из партии. При положительном результате диализатор подвергается повторной предстерилизационной очистке. Если  после повторного цикла обработки диализатора, азопирамовая (амидопириновой) проба остается положительной - диализатор выбраковывается и утилизируется.

2.4. Стерилизация (дезинфекция высокого уровня):

2.4.1. диализатор заполняется 3% раствором формалина, порты герметично закрываются крышками. Экспозиция  - 24 часа;

2.4.2. хранится диализатор в специально отведенном затемнённом месте при температуре +15-220 С.

2.5. Визуальная оценка и идентификация диализатора:

2.5.1. перед повторным использованием  диализатора оценивают внешний вид, четкость маркировки, кратность использования, наличие повреждения корпуса, крышек, видимых остатков крови;

2.5.2. идентификация диализатора проводится персоналом и пациентом для исключения  возможности использования  чужого диализатора;

2.5.3. оценка качества стерилизации (дезинфекции) осуществляется путём бактериологических исследований на стерильность не менее 1% используемых диализаторов и выполняемых  1 раз в месяц.

2.6. Удаление стерилизующего (дезинфицирующего) агента:

2.6.1. перефицированный диализатор монтируется с кровопроводящими  магистралями и подключается к аппарату «Искусственная почка»;

2.6.2. раствор формалина удаляется из кровяного тракта диализатора путем его промывания 3,2 л стерильного 0,9% раствора хлорида натрия со скоростью 150 мл/мин;

2.6.3. одновременно сектор диализата промывается диализирующим раствором в течение 15 минут;

2.6.4. после окончания отмывки кровяного сектора проводится оценка остаточной концентрации стерилизующего раствора с помощью тест-индикатора;

2.6.5. тест считается отрицательным при окрашивании полоски в цвет, соответствующий безопасной остаточной концентрации стерилизующего (дезинфицирующего) агента;

2.6.6. при положительном тесте проводят дополнительное отмывание  кровяного сектора  с повторным тестированием.

2.7. При гемодиализе с повторным использованием диализатора проводится оценка ультрафильтрации. При её снижении более чем на 20% от расчетной проводится замена диализатора. При каждом пятом повторном использовании проводится контроль клиренса по мочевине и, если он снижен более чем на 20 %, диализатор подлежит замене.

3. Методика аппаратной повторной обработки диализатора

3.1 Повторная обработка диализаторов стандартизирована и проводится в соответствии с инструкцией к аппарату.

3.2. Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация (дезинфекция высокого уровня) осуществляются в автоматическом режиме с выводом полученных результатов на дисплей аппарата

4.Показания для смены диализатора

4.1. снижение объема кровяного сектора  ниже 80 % от исходного;

4.2. наличие видимых тромбированных капилляров;

4.3. кратность использования более 10 раз;

4.4. пирогенная реакция у больного в ходе гемодиализа;

4.5. очевидное повреждение корпуса, крышек, портов диализатора;

4.6. протечка капилляров;

4.7. снижение клиренса по мочевине более чем на 20 %;

4.8.неэстетичный внешний вид диализатора.

5. Нормативные ссылки

5.3. Руководство Р 1.1.003-96 "Общие требования к построению, изложению и оформлению нормативных и методических документов системы государственного санитарно- эпидемиологического нормирования".

5.4. ОСТ МЗ РФ 91500.02 0001 - 2003 «Система стандартизации в здравоохранении Российской Федерации. Отделение диализа. Общие требования по безопасности».

5.5. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения».

5.6. СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

5.7. Приказ МЗ РФ № 254 от 13.08.2002 г. «О совершенствовании организации оказания диализной помощи населению Российской Федерации».

5.8. Методические рекомендации «Повторное использование диализаторов», утверждённые Минздравом РФ от 25.01.1997 г.

5.9.  Инструкции МЗ СССР № 942А -71 от 25.11.1971 г. «По применению раствора гипохлорита натрия и кальция для целей дезинфекции»

6. Библиографические данные

- ЛегкогоновА.В. «Многократное использование одноразовых диализаторов». Журнал «Терапевтический архив» т.63,  № 10.- 1991г.

- Осипов Л.Е., Брусина Е.Б., Райх В.А. «Инструкция по методике подготовки диализаторов и кровопроводящих линий аппарата «Искусственная почка» для повторного использования». ОКБ, 1994г.

- Джон Т. Даугирдас, Питер Дж. Блейк, Тодд С. Инг Руководство по диализу.  Пер. с англ.- Тверь 2003. -  с. 194-207 .

- Гуревич К.Я., Лопухин Ю.М., Сергиенко В.И. Методические рекомендации  «Повторное использование диализаторов». Журнал «Эфферентная терапия» т.3,  №3, 1997.

- МУ № 34264 МЗ РФ от 25.01.1997 «Повторное использование диализаторов». Журнал «Эфферентная терапия» т.3, №3.- 1997г.

### Приложение 1

# Медико-технологический протокол гемодиализа

Показания:    Острая и хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии.

Противопоказания:

- Онкологические заболевания  III – IV стадии;

- Слабоумие (болезнь Альцгеймера);

- Системные заболевания – системная красная волчанка, узелковый периартериит;

- Психические заболевания;

- Возраст до 10 и старше 70 лет.

Оснащение:

- 2 манипуляционных стола,

- аппарат «Искусственная почка»,

- стерильные кровопроводящие системы,

- диализатор,

- артериальная и венозная иглы,

- стерильная индивидуальная укладка для пациента (салфетки, шарики – 10 шт., пинцет – 1,  зажим –1, ножницы – 1);

- шприц - 10,0мл,

- лейкопластырь – 10 см;

- стерильный физиологический раствор 400 мл  – 3 флакона;

- шприц с 5,0 мл гепарина;

- 2 лотка;

- тонометр;

- рабочая документация

Защитная одежда:

- костюм;

- одноразовый халат;

- одноразовая маска;

- стерильные перчатки – 2 пары;

- защитные пластиковые очки или лицевая маска;

- халат для уборки диализного зала;

- перчатки – 1 пара;

- уборочный инвентарь.

Дезинфицирующие средства:

- гипохлорит натрия 1% - 10 литров;

- 10л рабочего раствора дезинфектанта по выбору в концентрации, предусмотренной для инактивации вирусов гемокнтактных гепатитов.

Технология:

| № п/п | Процесс | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Подготовка диализного зала к работе |
| 1 | Вымыть руки. | Обеспечение инфекционной безопасности персонала. |
| 2 | Надеть халат «Для уборки диализного зала». Надеть перчатки. |  |
| 3 | Приготовить в емкость «Для дезинфекции поверхностей» рабочий раствор дезинфектанта по выбору в концентрации, предусмотренной для инактивации вирусов гемоконтактных гепатитов. |  |
| 4 | Смочить ветошь в приготовленном растворе, протереть все горизонтальные поверхности | Создание безопасной окружающей среды для пациентов и персонала |
| 5 | Ветошь погрузить в емкость «Для текущей дезинфекции» | Предотвращение роста микроорганизмов во время хранения ветоши и контаминации диализного зала. |
| 6 | Снять и убрать в отведенное место для хранения рабочий халат. | Предупреждение потенциального распространения инфекции за пределы отделения. |
| 7 | Снять перчатки, сбросить в пакет «Отходы класса «Б» | Обеспечение инфекционной безопасности пациентов и персонала |
| 8 | Вымыть руки |  |
| 9 | Надеть чистый медицинский костюм, колпак |  |
| 10 | Включить бактерицидный облучатель на расчетное время экспозиции | Деконтаминация воздушной среды, удаление озона. |
| 11 | После окончания экспозиции проветрить диализный зал |  |
|  | Подготовка аппарата к работе |
| 1 | Включить аппарат. Произвести тест-обработку аппарата (выполняет инженерно-техническая служба) | Подготовка аппарата к работе |
| 2 | Выполнить монтаж кровопроводящих систем и диализатора на аппарат «Искусственная почка» |  |
| 3 | Диализатор закрепить вертикально |  |
| 4 | Присоединить коннекторы артериальной и венозной магистрали к нижнему и верхнему «портам» в торцах диализатора соответственно |  |
| 5 | Надеть стерильную иглу на артериальную магистраль и погрузить в емкость с 400.0 мл стерильного физиологического раствора | Подготовка к отмывке диализатора и заполнения кровопроводящих систем. |
| 6 | Включить режим промывки при скорости 150-180 мл/мин | Необходимое условие для обеспечения эффективной промывки диализатора, требуемое заводом-изготовителем |
| 7 | Присоединить разъем венозной магистрали к емкости с физиологическим раствором и вытеснить воздух в режиме рециркуляции | Для исключения попадания воздуха пациенту |
| 8 | Остановить насос. Повернуть диализатор на 1800 , прикрепить коннекторы диализата «Вход» и «Выход» к верхнему и нижнему концам диализатора соответственно | Для удаления воздуха из сектора подачи диализата. |
| 9 | Промаркировать диализатор перед первым его использованием путем надежного приклеивания к корпусу диализатора бирки стандартной формы (Ф.И.О. пациента, кратность использования, дата обработки). | Обеспечение антиинфекционной защиты пациента. |
| 10 | Надеть разовую маску, лицевую маску или защитные очки | Обеспечение инфекционной безопасности персонала |
| 11 | Вымыть руки: открыть кран; с помощью дозатора налить в ладонь жидкое мыло; под умеренной струей комфортно теплой воды энергично намылить руки жидким мылом из разового дозатора; | Обеспечение инфекционной безопасности пациентов |
|  | тереть ладонью о ладонь |  |
|  | тереть правой ладонью по тыльной стороне левой руки; тереть левой ладонью по тыльной стороне правой руки; |  |
|  | сложив ладони, тереть внутренние поверхности пальцев движениями вверх и вниз; |  |
|  | тереть тыльной стороной пальцев по ладони другой руки; |  |
|  | треть пальцы круговыми движениями; |  |
|  | поочередно круговыми движениями тереть ладони сжатыми пальцами; |  |
|  | руки сполоснуть; высушить руки двумя бумажными салфетками; салфетку сбросить в пакет «Отходы класса А»; закрыть кран локтем или запястьем | Обеспечение инфекционной безопасности персонала |
| 12 | обработать руки спиртовым антисептиком; |  |
| 13 | Приготовить манипуляционный стол: Проверить герметичность бикса и дату стерилизации на бирке бикса; открыть крышку бикса проверить индикатор стерилизации; | Предупреждение реинфицирования стерильного материала. Контроль качества стерилизации. |
| 14 | Стерильным пинцетом, находящимся сверху в биксе, достать стерильную укладку для пациента и выложить ее на манипуляционный стол. | Создание барьера для предупреждения инфицирования инструментов из окружающей среды. |
| 15 | Приготовить стерильные, одноразовые артериальную и венозную иглы; лоток для отходов класса «Б» | Подготовка к процедуре |
| 16 | Объяснить пациенту ход и суть предстоящей процедуры и получить согласие | Соблюдение прав пациента. Психологическая адаптация пациента. |
| 17 | Расположить пациента удобно и так, чтобы обрабатываемый участок был легко доступен | Создание максимума удобств пациенту |
| 18 | Под руку, задействованную в ходе процедуры, положить одноразовую влагонепроницаемую салфетку /пеленку | Профилактика загрязнения кровью предметов окружающей среды |
| 19 | Измерить артериальное давление пациенту | Контроль за состоянием пациента до сеанса гемодиализа |
| 20 | Надеть стерильные перчатки большим и указательным пальцем правой руки захватить изнутри отвернутый край левой перчатки и осторожно натянуть ее на левую руку; пальцы левой руки, одетой в перчатку подвести под отворот тыльной поверхности правой перчатки и натянуть ее на правую руку; не меняя положения пальцев отвернуть загнутый край перчатки; | Обеспечение асептичного выполнения процедуры |
| 21 | Обработать антисептиком место пункции. Ассистировать врачу при пункции сосудистого доступа артериальной и венозной иглой. Внимание! Пункцию сосудистого доступа проводит врач! | Необходимое условие для подключения пациента к аппарату «Искусственная почка». |
| 22 | Зафиксировать иглы лейкопластырем | Для предупреждения дислокации игл из кровеносного русла/фистулы |
| 23 | Присоединить разъем артериальной магистрали к артериальной игле |  |
| 24 | Включить насос крови (скорость 150 мл/мин.) | Для медленного заполнения диализатора и кровопроводящих систем кровью пациента |
| 25 | Ввести специальным насосом-дозатором, назначенную врачом дозу гепарина | Для профилактики тромбоза диализатора |
| 26 | Присоединить разъем венозной магистрали к венозной игле | Необходимое условие для подключения пациента к аппарату «Искусственная почка» |
| 27 | Закрыть место пункции стерильными салфетками (по типу штанишек) | Профилактика инфицирования места пункции |
| 28 | Использованный перевязочный материал сбросить в пакет для отходов класса «Б» | Обеспечение инфекционной безопасности |
| 29 | Снять перчатки, сбросить в емкость «Отходы класса «Б» |  |
| 30 | Вымыть руки |  |
| 31 | Снять очки, маску. Маску сбросить в пакет для отходов класса «Б». Очки обработать теплым 0,5% моющим раствором. |  |
| 32 | Врачом устанавливается программа гемодиализа (время гемодиализа, режим ульрафильтрации, температуры, уровень натрия в диализирующей жидкости, скорость насоса крови). | Необходимое условие проведения процедуры гемодиализа |
| 33 | Во время процедуры медицинская сестра наблюдает за общим состоянием пациента, выявляет его потенциальные проблемы, каждый час проводит измерение АД с последующей записью в диализной карте. Находится в постоянном контакте с пациентом. | Для поддержания взаимоотношений и создания атмосферы доверия |
| 34 | При возникновении первых симптомов осложнений срочно вызывает врача и выполняет его назначения | Обеспечение безопасности проведения процедуры гемодиализа |
| 35 | Процедура гемодиализа продолжается 4 часа | Необходимое условие для проведения процедуры. |

Возможные осложнения в ходе сеанса гемодиализа:

Кровопотеря

Причины: отсоединение магистралей,

выпадение иглы,

разрыв доступа,

разрыв диализной мембраны.

Гемолиз

Причины: 	гипотонический диализат,

быстрое введение гипотонического раствора,

остаточные количества формалина.

Воздушная эмболия

Причины: 	дефект детектора воздуха,

проникновение воздуха вследствие негерметичных соединений или  небольших отверстий,

попадание воздуха при внутривенной инфузии.

Гипотония

Причины: чрезмерное удаление жидкости,

обильная еда во время диализа,

анемия, ацетатный диализ.

Мышечные судороги

Причины: чрезмерное удаление жидкости или гипоосмоляльность,

низкая концентрация натрия в диализате,

гипокалиемия

|  | Отключение пациента от аппарата «Искусственная почка» |
| --- | --- |
| 1 | Перед отключением пациента от аппарата «Искусственная почка» объяснить пациенту ход и суть предстоящей процедуры | Соблюдение прав пациента |
| 2 | На манипуляционный стол поместить все необходимое для проведения процедуры: - стерильные перчатки - 1 пара; - стерильный физиологический раствор - 400мл; - индивидуальную стерильную укладку; - бинт, лоток для отходов класса «Б» | Обеспечение антиинфекционной безопасности медицинской технологии |
| 3 | Надеть маску, защитные пластиковые очки, вымыть руки | Обеспечение инфекционной безопасности пациента и персонала |
| 4 | Надеть стерильные перчатки |  |
| 5 | Отключить насос | Остановка кровотока в магистрали |
| 6 | Перекрыть зажимом артериальную магистраль, отсоединить от артериальной иглы, - надеть на канюлю магистрали (стерильные); - погрузить в емкость со физ.раствором 400.0; - открыть зажим; - включить насос и возвратить кровь пациенту путем вытеснения физиологическим раствором. | Обеспечение процесса возврата крови пациенту |
| 7 | Отключить насос. Перекрыть зажимом венозную магистраль и отсоединить от венозной иглы. | Остановка кровотока в магистрали |
| 8 | Обработать кожу вокруг фистульных игл кожным спиртовым антисептиком | Профилактика инфицирования места пункции |
| 9 | Извлечь иглы с использованием стерильных шариков с одновременным наложением тугой асептической повязки на 4-6 часов | Профилактика артериального кровотечения |
| 10 | Использованные иглы сбросить в контейнер «Для режущего и колющего инструментария» | Обеспечение инфекционной безопасности |
| 11 | Использованные инструменты и лотки поместить в емкость для дезинфекции |  |
| 12 | Использованный перевязочный материал сбросить в емкость «отходы класса «Б» |  |
| 13 | Снять перчатки, халат, маску и сбросить в пакет для отходов класса «Б» |  |
| 14 | Вымыть руки. После окончания процедуры, измерить артериальное давление, вес пациента, зарегистрировать в диализной карте. Убедиться в хорошем самочувствии пациента. Пациент сам идет в палату | Обеспечение инфекционной безопасности персонала. Контроль состояния пациента. Оценка удовлетворенности сестринским процессом |
| 15 | Провести заключительную дезинфекцию диализного зала | Профилактика внутрибольничных инфекций |